Załącznik nr 5

USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1

Wymagania zestawu bronchofiberoskopowego

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2018 | TAK |  |
| Dane techniczne bronchofiberoskopu: |  |  |  |
| 2. | Bronchofiberoskop z systemem sterylnych, wymiennych jednorazowych osłonek | TAK |  |
| 3. | Długość robocza 570 mm (±15 mm) | TAK |  |
| 4. | Kąt zagięcia: góra 215° (±5°) oraz dół 135° (±5°) | TAK |  |
| 5. | Pole widzenia 90° (±5°) | TAK |  |
| 6. | Głębia ostrości min. 3-50 mm | TAK |  |
| 7. | Średnica części roboczej bronchoskopu ok. 4,1 mm (±0,1 mm) | TAK |  |
| 8. | Brak kanału roboczego (kanały robocze w kompatybilnych, wymiennych, jednorazowych osłonkach) | TAK |  |
| 9. | Brak wymogu przeglądów okresowych | TAK |  |
| 10. | Brak wymogu mycia w myjkach endoskopowych | TAK |  |
| Akcesoria dodatkowe (wyposażenie) |  |  |  |
| 11. | Źródło światła LED zasilane akumulatorkami, dołączane do korpusu bronchoskopu | TAK |  |
| 12. | Dwa akumulatorki + ładowarka | TAK |  |
| 13. | Stojak do zakładania koszulek jednorazowych oraz przechowywania bronchoskopu | TAK |  |
| 14. | Tester szczelności | TAK |  |
| 15. | Kabel światłowodowy z przejściówką do posiadanego przez zamawiającego zewnętrznego źródła światla | TAK |  |
| 16. | Walizka transportowa | TAK |  |
| 17. | Sterylne koszulki jednorazowe z kanałem roboczym średnicy 2,1 mm – 10 sztuk | TAK |  |
| 18. | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |