ZAŁĄCZNIK NR 5

USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 10

Stół operacyjny

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:  /2018/………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólnochirurgiczny mobilny stół operacyjny z napędem elektromechanicznym. | TAK |  |
|  | Konstrukcja podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej polerowanej zapewniającej stabilność, trwałość konstrukcji i łatwość dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Stół wykonany ze stali chromoniklowej polerowanej | TAK |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie litery H. Podstawa profilowana, ułatwiająca dostęp stóp. | TAK |  |
|  | Długość podstawy 850 mm (±50mm) Szerokość podstawy 240 mm (±20mm) gwarantująca nieograniczony dostęp stóp operatorów na długości min 750 mm | TAK |  |
|  | Cztery podwójne koła średnicy min. 125 mm, blokowane centralnie za pomocą dźwigni nożnej | TAK |  |
|  | Blat stołu na całej swojej długości wyposażony w tunel kasety RTG o szerokości min 400 mm | TAK |  |
|  | Dostępność aparatu RTG z ramieniem C | TAK |  |
|  | Wymiary stołu: - długość 2150 mm (±50mm) - szerokość leża 550 mm - szerokość z listwami 600 mm | TAK podać |  |
|  | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: · segment głowowy, · segment plecowy · segment siedziska, · segment nożny dwuczęściowy. | TAK |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w każdej pozycji ≥ 250 kg | TAK Podać |  |
|  | Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego: · góra/dół, · przechyły boczne, · pozycja anty i Trendelenburga, · powrót blatu do pozycji „0” | TAK podać |  |
|  | Pilot z kolorowym wyświetlaczem informującym o - aktualnie wykonywanej regulacji - kierunku aktualnie wykonywanej regulacji, - stanie naładowania baterii w min. 3 kolorach | TAK |  |
|  | Pilot zabezpieczony przed uszkodzeniem w skutek upadku gumową ramą | Tak/Nie |  |
|  | Automatyczne rozłączenie po max 5 min od ostatniego ruchu. Aktywacja pilota przyciskiem oznaczonym innym kolorem od pozostałych |  |  |
|  | Pilot przewodowy lub bezprzewodowy. Pilot zabezpieczony przeciw uderzeniom i uszkodzeniom. | TAK |  |
|  | Możliwość sterowanie awaryjnego wszystkich funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota z dodatkowego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. | TAK |  |
|  | Dodatkowy panel z identycznymi funkcjami i wskazaniami jak na pilocie. Panel umieszczony w osi długiej na kolumnie płaski zlicowany ze ścianą kolumny | TAK |  |
|  | Zakres regulacji segmentu pleców w zakresie min. -40o/+70o | TAK podać |  |
|  | Zakres elektrycznej regulacji wysokości blatu bez materaca w zakresie min. 600 mm do 950 mm | TAK podać |  |
|  | Zakres elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie min. 30o | TAK podać |  |
|  | Zakres elektrycznej regulacji pozycji anty Trendelenburga min. +25o | TAK podać |  |
|  | Przycisk pozycji Trendelenburga /antyszokowej/ oznaczony innym kolorem od pozostałych | TAK |  |
|  | Zakres elektrycznej regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie min 20o każdą stronę | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji pozycji flex/reflex z zakresie min 220°/110° | TAK podać |  |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja segmentu głowy w zakresie min -40o/+45o, wspomagana sprężyną gazową. | TAK podać |  |
|  | Ręczna regulacja segmentu nóg w zakresie min -90/+30o wspomagana sprężynami gazowymi | TAK podać |  |
|  | Ręczna regulacja odwodzenia segmentu nóg na boki w zakresie min 150° | TAK |  |
|  | Podgłówek oraz podnóżki odejmowane | TAK |  |
|  | Dźwignie regulacji manualnych /podgłówka, podnóżków/ oznaczone wyróżniającym się kolorem żółtym lub czerwonym | TAK |  |
|  | Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu. | TAK |  |
|  | Materace stołu profilowane o wysokości 60mm wykonane w formie odlewów poliuretanowych. Możliwość wyboru kolorystyki | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Wyposażenie stołu; Podpora ręki 2x Podkolanniki ginekologiczne 1 kpl. Misa ginekologiczna montowana do szyny bocznej Pozycjoner żelowy okrągły pod głowę | TAK |  |
|  | Montaż i szkolenie personelu | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak podać |  |