Załącznik nr 5

USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 3

|  | OPIS PARAMETRÓW SKANERA SPZOZ W ŚWIDNICY | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych – 1 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ urządzenia Rok produkcji 2018 | Podać |  | Bez oceny |
|  | Głębia szarości obrazu generowanego min. 16 bitów | Tak, podać |  | Punktacja Głebia obrazu generowanego : 18 bitów i powyżej - 40 pkt Do 18 bitów- 0 pkt |
|  | Głębia szarości obrazu wysyłanego do stacji roboczej oraz do kamery cyfrowej min. 14 bitów | Tak, podać głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji roboczej oraz do kamery cyfrowej |  | Punktacja Głebia obrazu wysyłanego do stacji technika : 15 bitów i powyżej - 40 pkt Poniżej 15 bitów- 0 pkt |
|  | Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm | Tak |  | Bez oceny |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm i 35x43 cm | Tak, podać wszystkie rodzaje i formaty |  | Bez oceny |
|  | Skanowanie kaset z płytami obrazowymi dedykowanych dla mammografii (20 pikseli/mm) formatów 18x24 cm i 24x30 cm | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 60 płyt/godz. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia | Tak |  | Bez oceny |
|  | Masa max. 75 kg | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Moc pobierana max. 230 W | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Skaner (czytnik) zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  | Bez oceny |
|  | Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny |
|  | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 10 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu) | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 35x43cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 10 szt. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 24x30cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 10 szt. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 18x24 cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 2 szt. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Płyty obrazowe nie zintegrowane z kasetą – możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kasety z płytami obrazowymi zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  | Bez oceny |
|  | Dodatkowo komplet płyt obrazowych do funkcjonującego skanera CR 35X ( wraz z ewentualną inicjalizacją na skanerze w razie potrzeby): - 4 płyty w rozmiarze 35x43 - 2 płyty w rozmiarze 24x30 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Stanowisko technika obsługujące skaner CR oprogramowaniem do obróbki zdjęć – 1 kpl |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ urządzenia/oprogramowania | Podać |  | Bez oceny |
|  | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3 GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez oceny |
|  | Monitor LCD/LED kolorowy, min. 18,8”, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 250 cd/m2, kontrast 850:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 170/170˚ | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez oceny |
|  | Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia | Tak |  | Bez oceny |
|  | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz | Tak |  | Bez oceny |
|  | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległosc detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF ( Estimated Radiographic Magnification Factor-współczynnik powiekszenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | Tak, załączyć certyfikat wyrobu medycznego |  | Bez oceny |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji, | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 3 systemów/adresow Pacs, kompozycja wydruków | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - kaseta/obraz zidentyfikowany - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/5 obrazów na jednej błonie | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie obrazowej instrukcji pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badan | Tak/Nie , podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Tak – 20 pkt Nie-0 pkt |
|  | Możliwość wprowadzenia min 1800 rodzajów różnych ekspozycji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 ) -możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym - Eksport parametrow obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.) | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta na wezwanie Zamawiającego potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net |  | Bez oceny |
|  | Moźliwość instalacji na konsoli technika pakietu programowego umożliwiającego jednoczesną obsługę skanera CR i co najmniej 2 paneli DR | Tak/Nie-jeśli Tak-podać nazwę paktetu pogramowego |  | Tak- 40 pkt Nie- 0 pkt |
|  | Oprogramowanie zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIb lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIb stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty na wezwanie Zamawiającego |  | Bez oceny |
|  | Konfiguracja |  |  |  |
|  | Podłączenie oferowanego systemu do posiadanego systemu PACS w zakresie przesyłania obrazów i odbierania listy roboczej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Gwarancja |  |  |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min.24 miesiące | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny rocznie | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez oceny |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać co najmniej nr fax i adres email |  | Bez oceny |
|  | Godziny przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym, min. w dni robocze poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy min. w godz. 8.00-15.00 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Usługi gwarancyjne świadczone min. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy min. w godzinach 8.00-16.00 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji / naprawy liczony min. w dni robocze tj. poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przez całą dobę | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) | ≤ 8 godz., podać |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) | ≤ 48 godz., podać |  | Bez oceny |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) | ≤ 96 godz., podać |  | Bez oceny |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD – przy dostawie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pakiet 4 nieodpłatnych przeglądów pogwarancyjnych ( 1 przegląd na rok – zakres przeglądu zgodny z zaleceniami producenta) | Tak |  | Bez oceny |