# Załącznik nr 5

Pakiet nr 4

USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# DENSYTOMETR KOŚCI

| Lp. | PARAMETR | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE: |  |  |  |  |
| 1. | Aparat rentgenowski z metodą DEXA (stacjonarny): Rok produkcji 2018 | Tak/Podać |  |  |  |
| 2. | Stół skaningowy stacjonarny nieskładany z ramieniem typu „C” | Tak |  |  |  |
| 3. | Moc generatora max do 0,7 KW – przy pełnym obciążeniu | Tak |  |  |  |
| 4. | Napięcie zasilające system 230 V/50 Hz bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zasilających | Tak |  |  |  |
| 5. | Instalacja urządzenia - podłączenie konsoli operatorskiej ( komputera sterującego) poza gabinetem w sterowni | Tak |  |  |  |
| 6. | Podłączenie oferowanego systemu do posiadanego systemu PACS w zakresie przesyłania obrazów i odbierania listy roboczej | Tak |  |  |  |
| 7. | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 8. | Szkolenia potwierdzone certyfikatem | Tak |  |  |  |
| OBRAZOWANIE: |  |  |  |  |  |
| 1. | Promieniowanie w wiązce wachlarzowej, z dokładnym opisem geometrii wiązki, umożliwiającym eliminację artefaktów znajdujących się poza osią stołu | Tak, opisać Kąt rozwarcia wiązki wachlarza do 5˚ - 10 pkt, Kąt rozwarcia wiązki wachlarza >5˚ - 0 pkt |  |  |  |
| 2. | Maksymalna dawka promieniowania rozproszonego 1 metr od aparatu (lampy)- 0,8 mR/hr | Tak |  |  |  |
| 3. | Dawka promieniowania dla pacjenta: - kręgosłup AP – max 50 µGy | Tak, określić 50 µGy – 0 pkt wartość najmniejsza – 5 pkt |  |  |  |
| 4. | Dawka promieniowania dla pacjenta: - szyjka kości udowej – max 50 µGy | Tak, określić 50 µGy – 0 pkt wartość najmniejsza – 5 pkt |  |  |  |
| 5. | Dawka promieniowania dla pacjenta: - całe ciało/skład ciała – max 0,5 µGy | Tak, określić 0,5 µGy – 0 pkt wartość najmniejsza – 5 pkt |  |  |  |
| 6. | Czasy skanowania dla lokalizacji: - całe ciało/skład ciała | Tak, określić Czas Najkrótszy dla całego ciała – 5 pkt. |  |  |  |
| 7. | Czasy skanowania ( trb szybki skanowania) nie dłuższy niż 90 s dla lokalizacji: - kręgosłup AP - szyjka kości udowej | Tak, określić Czas |  |  |  |
| 8. | Kalibracja aparatu dla tkanki twardej | Tak, podać wartości załączyć wydruk z kalibracji 1 wartość – 0 pkt >1 wartości – 5 pkt |  |  |  |
| 9. | Kalibracja aparatu dla tkanki miękkiej | Tak, podać wartości załączyć wydruk z kalibracji 1 wartość – 0 pkt >1 wartości – 5 pkt |  |  |  |
| 10. | Technologia detektora obrazowego | Tak, określić |  |  |  |
| WŁAŚCIOWOŚCI KLINICZNE - MOŻLIWOŚĆ POMIARU W LOKALIZACJACH: |  |  |  |  |  |
| 1. | Szyjka kości udowej: a) BMD, b) BMC, c) powierzchnia dla krętarza, trzpienia, szyjki, oraz dla „Total”, d) wskaźnik T-Score, e) wskaźnik Z-Score, f) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, g) zmiana procentowa w stosunku do rówieśników, | Tak, załączyć wydruk z badania z wynikami dla żądanych lokalizacji |  |  |  |
| 2. | Obie szyjki kości udowej : - BMD - BMC - powierzchnia dla krętarza, trzpienia, szyjki, oraz dla „total” - wskaźnik T-Score - wskaźnik Z-Score - zmiana procentowa w stosunku do rówieśników - zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej - podwójne biodro bez zmiany ułożenia pacjenta w czasie jednego badania - różnice między szyjkami i wartościach BMD, BMC, powierzchnia krętarza, trzpienia szyjki | Tak, załączyć wydruk z badania z wynikami dla żądanych lokalizacji |  |  |  |
| 3. | Kręgosłup lędźwiowy w projekcji AP (BMD, BMC oraz powierzchnia, wskaźnik T-Score, wskaźnik Z-Score, zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, zmiana procentowa w stosunku do rówieśników) | Tak, załączyć wydruk z badania z wynikami dla żądanych lokalizacji |  |  |  |
| 4. | Pomiar gęstości całego kośćca | Tak |  |  |  |
| 5. | Oprogramowanie do pomiaru gęstości w obrębie przedramienia (BMD, BMC oraz powierzchnia, wskaźnik T-Score, wskaźnik Z-Score, zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, zmiana procentowa w stosunku do rówieśników) | Tak, załączyć wydruk z badania z wynikami dla żądanych lokalizacji |  |  |  |
| 6. | Możliwość Morfometrii oraz BMD kręgosłupa bocznego | Tak |  |  |  |
| 7. | Możliwość oceny morfometrii kręgów projekcji AP | Tak, załączyć wydruk z badania |  |  |  |
| 8. | W trybie morfometrii automatyczne oznaczanie kręgów | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |  |  |  |
| 9. | Pomiar składu ciała z wyznaczeniem ilości tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, masy kostnej dla poszczególnych kończyn (z podziałem na lewa stronę i prawa stroną) oraz osobno dla obszarów Gynoid i Android. Możliwość definiowania przez użytkownika regionu pomiaru. | Tak, załączyć wydruk z badania z wynikami dla żądanych lokalizacji |  |  |  |
| 10. | Pomiar i analiza protezy stawu biodrowego | Tak |  |  |  |
| 11. | W trybie pomiaru i analizy protezy stawu biodrowego – ilość obszarów pomiarowych wokół protezy | TAK - podać Do 18 stref – 0 pkt > 18 stref – 10 pkt |  |  |  |
| 12. | Wyznaczania wskaźnika BMI oraz odniesienie jego wartości do klasyfikacji WHO | Tak, załączyć wydruk z badania z wynikami dla żądanych lokalizacji |  |  |  |
| 13. | Pomiar protezy stawu kolanowego | Tak |  |  |  |
| INNE FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |  |  |  |
| 1. | Konfigurowalny przez użytkownika wyglądu raportu z badania | Tak |  |  |  |
| 2. | Maksymalna waga pacjenta dopuszczona przez oprogramowanie aparatu - min. 150 kg | Tak, podać |  |  |  |
| 3. | Możliwość tworzenia wielu baz danych, z przydzieleniem nazwy każdej z nich (nazwa programu badawczego, nazwisko użytkownika, typy schorzeń, itp.) | Tak |  |  |  |
| 4. | Możliwość obliczania indywidualnego 10-letniego ryzyka złamania (ryzyko jakiegokolwiek złamania oraz ryzyko złamania bliższego końca kości udowej ) na podstawie algorytmu FRAXTM wg wytycznych WHO, z zastosowaniem metody Johna A. Kanisa (z uwzględnieniem wieku, czynników ryzyka i BMD) | Tak |  |  |  |
| 5. | Stacja robocza obejmująca: System komputerowy na stoliku w klasie PC, System operacyjny Windows 7 Proffessional lub nowszy Monitor 19”LED Drukarka kolorowa laserowa do wydruku raportów | Tak |  |  |  |
| 6. | Komplet akcesoriów w zestawie z aparatem- wg zaleceń producenta | Tak |  |  |  |
| 7. | Inrefejs DICOM | Tak |  |  |  |
| 8. | Możliwość exportu wyników pomiarowych do arkusza kalkulacyjnego z możliwością filtracji danych. | Tak |  |  |  |
| 9. | Zdalny dostęp do bazy danych aparatu dla min. 2 użytkowników | Tak |  |  |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU (NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT) |  |  |  |  |  |
| 1. | Współpraca oferowanego densytometru z aplikacją do pomiaru TBS (Trabecular Bone Score) – oprogramowanie TBS iNsght | Tak, załączyć potwierdzenie producenta programu TBS iNsight o współdziałaniu densytometru i oprogramowania TBS iNsight |  |  |  |
| 2. | Oprogramowanie do pomiaru ilości tkanki tłuszczowej trzewnej (VAT-Visceral Adipose Tissue) – wyznaczane w jednostkach masa (g) i objętość (cm3). Monitorowanie zmian/trendów tłuszczu trzewnego w odstępach czasu. | TAK - należy załączyć wydruk z badania dla żądanej aplikacji i opisać jednostki w jakich podawany jest wynik. |  |  |  |
| 3. | Oprogramowanie do kalkulacji sacropenii z uwzględnieniem siły mięśni oraz prędkości przemieszczania | Tak | . |  |  |
| 4. | Opcja pediatryczna: a) kręgosłup lędźwiowy AP, b) BMC oraz powierzchnia, c) BMD, d) wskaźnik Z-Score, e) zmiana procentowa w stosunku do rówieśników. Dane referencyjne (baza danych z normami dla populacji dzieci i młodzieży) – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, umożliwiająca porównanie skanowanego wyniku z normą | Tak |  |  |  |
| 5. | Opcja pediatryczna: a) całe ciało z analizą powierzchni kośćca, b) BMC, c) BMD, d) skład ciała u dzieci. Dane referencyjne (baza danych z normami dla populacji dzieci i młodzieży) – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, umożliwiająca porównanie skanowanego wyniku z normą. | Tak |  |  |  |