ZAŁĄCZNIK NR 5

USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 7

KOMORA LAMINARNA

Wymagane Parametry techniczne

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie wartości/ cechy granicznej/ Tak* | Oferowany parametr (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nierekondycjonowane. |  |  |
| 2 | Komora laminarna, certyfikowana jako komora II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Maksymalne wymiary zewnętrzne komory: 1. szerokość max. 1370 mm 2. głębokość max. 840 mm 3. wysokość całkowita z konstrukcją nośną i wyposażeniem: max. 2150 mm Minimalne wymiary przestrzeni roboczej: 4. szerokość: min. 1250 mm 5. głębokość: min. 580 mm 6. wysokość: min. 600 mm |  |  |
| 3 | Zasilanie 230V, 50Hz |  |  |
| 4 | Waga max. 350 kg |  |  |
| 5 | Szyby boczne i szyba frontowa bez obramowania, ze szkła wielowarstwowego bezpiecznego |  |  |
| 6 | Stabilna konstrukcja ze stali: - powierzchnia pracy ze stali szlachetnej (V2A) - obudowa z blachy stalowej powleczonej proszkiem |  |  |
| 7 | Blat roboczy podzielony na segmenty, zbudowany ze stali szlachetnej: - wymiar całkowity minimum 1250 x 600 mm - wymiar użytkowy (szer. x głęb.) min. 1200 x 440 mm – maksymalny wymiar pojedynczego segmentu 320 x 500 mm - możliwość dezynfekcji w autoklawie - stabilna konstrukcja, odporna na wibracje (RMS ≤5μm), |  |  |
| 8 | Szyba frontowa podnoszona i opuszczana elektrycznie z możliwością otwarcia do min. 400 mm i całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej |  |  |
|  | SPOSÓB FILTRACJI |  |  |
| 9 | System 3-filtrowy HEPA, w tym filtr główny jest bezpośrednio pod blatem roboczym |  |  |
| 10 | Filtr główny bezpośrednio pod powierzchnią roboczą, filtr zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie pracy i wymiany |  |  |
| 11 | Zastosowanie w komorze filtrów cylindrycznych (kapsułowych) zamiast płaskich |  |  |
| 12 | Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie H14 odnośnie EN 1822-1 |  |  |
|  | TECHNIKI ZABEZPIECZAJĄCE |  |  |
| 13 | Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza wtórnego |  |  |
| 14 | Podciśnienie ochronne |  |  |
| 15 | Wymiana filtra głównego bez ryzyka kontaminacji pomieszczenia |  |  |
|  | STEROWANIE I MONITOROWANIE |  |  |
| 16 | Sterowana czujnikiem, elektroniczna regulacja wentylatora |  |  |
| 17 | Autoryzowany dostęp do obsługi urządzenia-włączania, przełączania i wyłączania - podać sposób |  |  |
| 18 | Praca komory możliwa w następujących regulowanych automatycznie trybach pracy: - normalny (,,pracy"), - czyszczący (codzienne mycie i dezynfekcja komory) - spoczynkowy ("stand-by") - tryb serwisowy |  |  |
| 19 | Prędkość przepływu potwierdzona w certyfikacie przez niezależną i akredytowaną jednostkę certyfikująca |  |  |
| 20 | Gniazdko elektryczne 230V w przestrzeni roboczej -minimum 1 (na ścianie tylnej) |  |  |
| 21 | System sterylizacji: lampa UV, zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem w trakcie pracy |  |  |
| 22 | Podświetlany wyświetlacz poza przestrzenią roboczą pokazujący: - bieżący czas i datę, - czas pracy komory laminarnej, - temperaturę w przestrzeni roboczej , - wilgotność w przestrzeni roboczej, |  |  |
| 23 | Monitorowanie z wykorzystaniem technik mikroprocesorowych: - pozycji szyby frontowej, - zaopatrzenia w powietrze, - strumienia powietrza wejściowego, - przepływu wypierającego - stopnia zużycia filtrów HEPA |  |  |
| 24 | 24-godzinny akumulatorowo buforowany alarm w razie awarii sieci. |  |  |
|  | ERGONOMIA |  |  |
| 25 | Możliwa pionowa, przechylona do tyłu lub do przodu pozycja siedząca |  |  |
| 26 | W każdej pozycji musi być możliwe wyciągnięcie nóg przez operatora - wolna przestrzeń na poziomie kolan minimum 300 mm i na poziomie stóp minimum 600 mm |  |  |
| 27 | Pochylona o 10° (± 20%) szyba frontowa |  |  |
| 28 | Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia robocza znajdują się na tej samej wysokości. |  |  |
| 29 | Przedramiona operatora oparte na blacie nie powodują zakłóceń przepływu powietrza w kurtynie (praca bez stosowania podpór na ręce). |  |  |
| 30 | Wszystkie przyciski znajdują się poza przestrzenią roboczą muszą być w zasięgu wzroku i łatwo dostępne dla operatora z pozycji siedzącej centralnej |  |  |
| 31 | Poziom hałasu poniżej 57 dB(A) |  |  |
|  | INNE |  |  |
| 33 | W kalkulacji ceny należy uwzględnić WSZYSTKIE (ewentualne) koszty elementów i czynności związanych z 24 miesięczną eksploatacją komory. |  |  |
| 35 | Urządzenie energooszczędne, zużycie prądu w trybie praca, poniżej 300 W/h |  |  |
| 36 | Długość czasu niezbędnego do wymiany filtrów - (okres wyłączenia komory z eksploatacji) max. 24 godziny |  |  |

Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt min 24 miesiące, liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. |  |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca |  |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. |  |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 3 dni roboczych. |  |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 3 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . |  |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. |  |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. |  |  |
| 8 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |  |  |
| 10 | Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej. |  |  |

Szkolenie

| Lp | Szkolenia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) |  |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej |  |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. |  |  |